化学准备室1清单

| 序号 | 设备名称 | 示例图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备台 |  | 1.规格2400*1200*850，全钢结构 2.台面：采用12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚之25.7mm。 3.柜体采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂厚度≥75μm。 4.侧板采用1.0mm厚冷轧钢板焊接制作，表面喷涂环氧树脂粉末处理，可固定铰链、滑轨及层板挂钩，前后设有排孔可上下调整层板。 5.柜门及抽屉：门板采用1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作，表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，结构稳定，不变形，门面板内侧设防缓冲减震装置。结构为双层中空加筋加泡沫。 6.优质品牌导轨，采用三节静音承重轨道，带阻尼。 7.拉手：钢制一体折弯拉手； 8.合页：2.0mm厚304不锈钢合页，防腐蚀，无噪音，强度好，不折断，柜门开启角度可达170度。 9.高低调整脚：采用M10螺丝压模成型，底衬防水黑色PVC六角套环，保证可以在柜门打开的情况下，进行钢柜体的水平调节。 ★投标人需提供符合GB/T 24820-2024、GB/T 10357.1-2024内容包含表面漆膜、表面金属喷漆（塑）涂层、物理实验台面抗冲击、物理、化学实验台面耐高温、化学实验台面抗化学试剂、生物实验台面耐污染、水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、水平耐久性试验、基本结构安全、剪切和挤压点孔及间隙、放置、调节、折叠时的剪切和挤压点、驱动机构影响下的剪切和挤压点、甲醛、苯、甲苯、二甲苯和TVOC、可迁移有害元素、其它桌面的垂直冲击试验合格的检测报告。 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 水槽台 |  | 1.尺寸：1200*600*800mm，全钢结构 2.台面：采用≥12.7mm厚双面膜实芯理化板 3.拉手：金属材质，人体工学设计，造型独特美观； 4.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 5.门板及抽面：采用≥1.0mm优质镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱环氧树脂粉末烤漆处理。 6.连接件：采用ABS专用连接组装件； 7.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 8.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 9.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 | 1 | 组 |  |  |
| 3 | 双层试剂架 |  | 1.尺寸约2400*400*750mm。全钢结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，上下带塑胶模具堵头； 2.试剂架立柱采用优质高强度镀锌钢板制作，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 3.试剂架托架≥1.0mm镀锌钢板，一次性冲压成型； | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 试剂架电源 |  | 钢制外壳，内含220v，国标86电源。 | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 滴水架 |  | 1、材质：所有PP制品均采用高品质新料，绝无回料。安全环保，无有害物质挥发，不会对实验环境的空气造成污染（无异味），不会危及实验人员的身体健康。PP新料耐腐蚀性能极佳，抗紫外线辐射，不易老化、脆化，经久耐用。PP新料韧性强，弹性好，易于安装。 2、结构：滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非PP板焊接而成），配置与滴水架同品牌的钢制背板，整体产品兼具实用性和美观性。 3、可拆卸式滴水棒，使用方便，拆卸后可盖上孔塞，美观实用。 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 专用水槽 |  | 1、采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 三联水嘴 |  | - 产品为独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为插皮管的尖嘴型。 - 主体材料 ：阀体：采用铜棒热锻压制造；直管：采用≥Ø26*1.2 mm管径的铜管制造；臂管：采用≥Ø22*1.2mm管径的铜管制造；鹅颈弯管：采用≥ø19*1.0mm管径的铜管制造，可360°旋转； - 出水嘴：采用铜棒热锻压制造；涂层：环氧树脂涂层，耐腐蚀，耐热，防紫外线辐射； - 开关阀门：陶瓷阀芯，90°旋转，使用寿命开关不小于50万次； - 开关旋钮：高密度PP。 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 仪器推车 |  | - 不锈钢尺寸：600*400*860mm - 2、仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。 3、车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。 4、车架脚安装有不小于φ60mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置。 5、车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有挡栏。 6、整车安装好后应载重100Kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 全钢通风柜 |  | 1、规格：宽1500×深900×高2400mm； 2、内部操作空间宽度≥1.42m左右立柱：采用3mm厚6063铝合金一体挤压成型,结构稳固，内含静音导轨，保证移门移动时更加静音，为避免移门卡槽形成进风湍流与通风柜移门交接处内凹或缝隙不得超过5mm。立柱设计宽度≦38mm，以保证内部操作空间宽度≧1420mm，需有带弧度的小斜坡设计，使通风柜进气顺畅，无过大湍流，外形美观，表面光洁。经专用CNC设备进行切、铣、钻孔、攻丝等加工，精度高。表面经过除油、氧化、打磨等前处理后，使用环氧树脂喷涂粉末静电喷涂，经180°高温固化，涂层厚度 0.07～0.09mm，满足实验室家具硬度、耐腐蚀、附着力的技术要求。表面光滑均匀、色泽一致、无流挂、皱皮、鼓泡、凹陷、压痕。 3、上部门楣：可拆卸结构，方便安装及顶部电气等部件的检修和维护。 4、固定视窗：采用全透明钢化玻璃无框设计，操作视线好，气流流经顺畅。 5、移动视窗：移门玻璃采用厚度≥5mm的钢化安全玻璃，强度大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片，在实验过程中可保护实验人员的人身安全；移门的最大开启高度为760mm,移门的外框及把手采用铝合金材质一体挤压成型，移门把手双层圆弧中空设计，气体导流效果佳，与玻璃采用四边包夹嵌入式结合，确保视窗的安全性以及耐用性；移门采用同步带结构，传动比准确，对轴作用力小于20N，结构紧凑，耐用，耐磨性好，抗老化性能好，为最大程度保证通风柜气流顺畅移门左右边框与通风柜立柱交界处内凹或缝隙≦5MM。滑动顺畅无卡顿无噪音无摩擦声且有超高警示标志。★当同步带意外断裂时，防止视窗掉落伤害工作人员或砸碎有害试剂，通风柜视窗必须具有防坠落功能。将视窗拉至固定位置记为零点，把保险装置打开，记录视窗下落距离零点的距离≤6mm，并提供权威第三方检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 6、底部风翼：双层双向圆弧结构设计，气流组织效果好，环氧树脂粉末烤漆或喷涂特氟龙涂层。 7、上柜后框组合：左右侧板：采用双层结构，外层钢板，内层抗倍特板，钢板采用国标1.0mm厚度的优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。 8、内胆框架：内胆左右侧板、背板、顶板及导流板均采用5mm厚荷花白色抗倍特板。独特的导流板及集气罩设计，配合外部导流结构的辅助，能够在较低的面风速下实现较好的气流捕捉、稀释、排出功能。板材耐沸水性能、耐干热性能、抗冲击性能、表面耐磨性能、耐污染性能、耐香烟灼烧性能均达到GB/T 7911-1999标准中Hw S型的要求，能提供合格的相关检测报告。 9、下柜组件：下柜主体：采用国标1.0mm厚优质冷轧钢板，经激光、数控折弯、焊接、打磨制作，以确保结构的稳定性。然后经过电解除油剂，酸洗磷化后，再经实验室专用环氧树脂粉末静电喷涂处理，喷粉厚度为0.07～0.09mm,具有较强的抗酸碱，耐腐蚀性。 ★10、金属件外观要求符合GB/T 24820-2009中“金属件外观要求”的规定：操作台无裂缝、渗透现象，操作台面无污物，无杂质，操作台金属件部分无毛刺，无裂缝，叠缝，管材端口封闭，焊接处无脱焊，无虚焊，无焊穿和错住。无脱层，无裂缝，涂层无漏喷无锈蚀，涂层光滑均匀，包泽一致，无流挂、疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷。提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 11、金属涂层：参照GB/T 6739-2006标准，硬度≥H，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告。 耐腐蚀性：参照GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下，表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色，提供通过CMA或CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告 12、★主要性能要求该通风柜需同时通过：ASHRAE 110-2016 实验室排风柜性能测试方法,出厂检测（AM）EN 14175-3：2019 排风柜 第3部分 型式检测,JB/T 6412-1999 排风柜 型式检测,并能提供第三方权威机构出具的高于或等于下列参数的合格检测报告证明： 12.1平均面风速通风柜平均面风速：0.28m/s±5% 12.2烟雾可视化小烟雾：无可见的外溢或逃逸,大烟雾：无可见的外溢或逃逸 12.3示踪气体浓度测试泄漏率≦0.000ppm 12.4拉门移动影响测试泄漏率≦0.002ppm 12.5周边扫描泄漏率≦0.005ppm 12.6静压/阻力小于30Pa ★主要性能要求提供第三方权威机构出具的高于或等于下列参数的合格检测报告证明：1.9视窗防坠落:同步带断裂时视窗下落距离零点的距离≤6mm金属外观: GB/T 24820-2009中“金属件外观要求”的规定★金属涂层硬度GB/T 6739-2006标准，硬度≥H1.6.4★金属涂层耐腐蚀性GB/T 10125-2021标准，24h中性盐雾连续喷雾试验条件下表面无裂纹、无起泡、无脱落、无变色。 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | PP仪器柜 |  | 1、规格：900*450*1800mm 2、采用欧德利聚丙烯（PP）瓷白板材料（也可用灰色板），具有十年以上的使用寿命。 3、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 4、柜体顶部特殊设计，可兼做工作台使用； 5、PP双控锁设计，提供更高的安全保障；还可以使用机器雕刻PP锁扣，配加挂锁提供额外的防护。 6、柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率； 7、降低环境污染，维护使用者的健康； 8、柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 9、也可配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 10、柜门根据需要可定制为左开门或右开门，各种大小尺寸双门或单门式样均可订做 11、醒目的腐蚀性化学品标志。 12、免费包装（纸质护角+缠绕膜）。 | 10 | 个 |  |  |
| 11 | 通风系统 |  | 1、定制通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 环境营造 |  | 1、定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |