化学危险品室清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃品柜 | - 外形尺寸：高1800*宽900*深510（mm） - 内部尺寸：高1500*宽796*深395（mm） 3、PP阶梯层板：三块 4、开门类型：双门/手动 5、产品颜色：黄色 6、重量:120kg，用于存储易燃、可燃化学品，不可存储酸碱等强腐蚀性化学品。 7、技术参数： 1.壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设有PP可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个PP脚轮，耐腐蚀，同时便于易燃品毒害品储存柜移动。 3.柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔，并作加强筋处理，承重性能优越。 4.柜顶部中间有Φ160mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉，岩棉为致癌物，只能用于工业用途。） 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，开门角度180度。柜门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 7.机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 8.电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9.电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求 10.附加装置: 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 11.通风控制装置: ①柜体底部应设置进风口及PP可调风阀，可调风阀灵活控制风量大小。 ②柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 ③应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 ④通风管道口径宜采用Φ160mm。 12.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13.静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 | 4 | 台 |  |  |
| 2 | 毒害品柜 | - 外形尺寸：高1800*宽900*深510（mm） - 内部尺寸：高1500*宽796*深395（mm） - PP阶梯层板：三块 4、产品颜色：蓝色 - 5、开门类型：双门/手动 6、重量:120kg ，用于存储易制毒、毒麻类化学品（酸碱除外）。 7、技术参数： 1.壳体全部采用1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设有PP可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等易自燃化学品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个PP脚轮，耐腐蚀，同时便于易燃品毒害品储存柜移动。 3. 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔，并作加强筋处理，承重性能优越。 4. 柜顶部中间有Φ160mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉，岩棉为致癌物，只能用于工业用途。） 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，开门角度180度。柜门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到 750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 7.机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 8.电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9.电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求 10.附加装置: 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 11.通风控制装置: ①柜体底部应设置进风口及PP可调风阀，可调风阀灵活控制风量大小。 ②柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 ③应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 ④通风管道口径宜采用Φ160mm。 12.特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，开启时两人应同时在场。 13.静电夹:防静电装置,防止静电火花造成火灾事故。 | 4 | 台 |  |  |
| 3 | 学生实验台 | 实验室系统数据终端 一、硬件参数： 1、显示尺寸：≥21.5英寸 2、分辨率：1920*1080 3、视角：左右（Right/Left）: 178° (89°/89°) 上下（Up/Down）: 178° (89°/89°) 4、操作系统：windows 5、CPU：Intel 酷睿i5 6、内存：≥4G 7、存储：≥128G 8、网络：以太网、WiFi 9、接口：USB\HDMI\RJ45、音频接口 10、触摸屏：多点电容触摸技术 11、触摸方式：手指、电容触摸笔 12、反应时间：≤5m 13、供电要求：AC100~240V @50/60HZ 14、操作温度：0~60℃ 15、操作湿度：20~80%RH 16、储存温度：-10~70℃ 17、储存湿度：10~90%RH 二、系统参数 1、技术参数 (1)平台开发使用高移植性的JAVA语言，实现B/S结构并且前后端分离开发； (2)前后端完全分离，前端支持使用vue2.0框架技术开发； (3)支持SpringCloud的微服务架构，采用Spring Cloud 原生组件，提升系统的可持续拓展性； (4)支持redis3.0或以上分布式高速缓存实现报表快速响应及用户数据跨平台共享； (5)平台接口支持HTTPS SSL通道加密，保障数据传递安全； (6)支持前端PDF文档预览使用pdf.js进行PDF文档预览； (7)支持前端公共js脚本使用CDN进行加速访问； (8)支持前端使用ESLint js和Vetur vue 语法校验，使开发代码保持统一规范； (9)支持前端使用统一的鉴权方法，保证系统访问安全。 2、支持多样化部署方式：支持使用nginx+tomcat实现分布式集群布署；支持使用docker方式集群部署； 3、系统运行环境：兼容Windows Sever和Linux，同时兼容国产化操作系统； 4、数据库系统：采用国产化开源数据库系统架构；支持服务开机自动重启，数据自动备份，实时保障数据和服务安全。 5、登录支持：支持Edge，WebKit内核浏览器(谷歌,360,Firefox,等）。 6、系统设置： （1）组织员工：支持新增组织，信息包括：组织机构名称、上级机构名称；支持机构信息的编辑、删除；支持批量导入组织；支持新增组织员工，信息包括：所属组织、账号、姓名、角色、手机号、密码；支持强制修改默认密码（是/否）；支持批量导入用户；支持按账号、姓名、手机号、角色筛选查询员工信息；支持账号的编辑、删除、启用\禁用、重置密码。 （2）区域部署：支持新增区域，新增信息：区域名称、上级区域、区域编码；支持批量区域导入；支持已有区域的编辑、删除；支持根据名称查询区域信息。 （3）标签管理：支持导入、导出标签编码、区域标签，支持模板下载。 （4）系统设置：支持修改机构名称、机构简称、机构LOGO、单位人数、管理员手机号、管理员姓名等相关信息。 （5）消息设置：支持自定义设置多种提醒信息的接收人、提醒时间周期。 （6）学期配置：支持新增学年，支持自定义上、下学期开始结束时间，支持编辑、删除； （7）年级维护：支持新增年级，自定义年级名称，支持编辑、删除； （8）班级维护：支持新增班级，自定义班级名称，支持班级人数及班主任选择，支持编辑、删除； （9）课时配置：支持按照冬令时、夏令时配置不同的课时安排； 7、平台可拓展的子系统模块：大数据可视化中心、智能无感仪器管理、实验室教学服务管理、智能危化品管理等。 ▲投标人提供下述相关证明文件： 投标人提供1张含有至少5个子系统功能模块的功能软件界面截图（包括但不限于：大数据可视化中心、智能无感仪器管理、实验室教学服务管理、智能无感危化品管理、实验操作虚拟仿真训练） ▲项投标人需提供品牌供应商获得的国家版权局颁发的《智慧实验室综合管理系统》计算机软件著作权登记证书扫描件（加盖公章）。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 智能无感危化品管理模块 1、首页页面显示：单锁管理设备数量：今天解锁次数，总计解锁次数；双锁管理设备数量：今日解锁次数，总计解锁次数；台账登记数量：今日台账登记数量，总计台账登记数量；应急解锁次数：应急卡解锁次数，智能应急钥匙解锁次数；全部在管设备数量：今日解锁次数，总计解锁次数； 支持统计智能锁：在线、离线数量；应急钥匙：借用、日志未上传次数；智能网关：在线、离线数量； 今日操作排行按照：解锁次数、授权次数、双锁解锁次数已今日、本月分别进行数据统计，支持点击更多查看详细数据。 2、个人统计 2.1、个人待办：按照待办事项、时间、状态显示展示个人相关的待处理信息，支持全部已读功能。 2.2、个人台账： （1）开关门记录数据页面：支持根据：学院/部门、课题组/实验室、时间段、区域/存储位置/分区、记录类型、状态进行搜索。 （2）软件页面按照：课题组、区域、存储位置、分区、开门时间、关门时间、双人双锁、记录类型、状态、操作显示各项数据。 （3）正在使用数据页面： （3.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、试剂名称进行搜索。 （3.2）软件页面按照：试剂名称、标签号、密度、用量、余量、开门时间、操作显示各项数据。 （4）已授权开关门记录数据页面 （4.1）支持按照学院/部门、课题组/实验室、时间段、区域/存储位置/分区、状态进行搜索。 （4.2）软件页面按照：课题组、区域、存储位置、分区、操作人、开门时间、关门时间、状态、异议、操作显示各项数据。 2.3个人台账统计： （1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、试剂名称进行搜索。支持添加个人台账功能。 （2）页面按照：试剂名称、标签号、密度、用量、余量、备注、领用时间、归还时间显示各项数据。 3、用户管理 3.1、用户信息： （1）支持直接搜索用户；支持角色选择、学院/部门、课题组/实验室进行搜索。 （2）页面按照：姓名、账号、角色、隶属、操作显示各项数据。 3.2、课题组管理： （1）支持根据：学院/部门、课题组名称、状态进行搜索。支持新增课题组、导入课题组。 （2）页面按照：课题组、学院、成员、设备、告警类型、状态、操作显示各项数据。 4、智能台账 4.1、台账分析： （1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、时间段、选择试剂类型、组员、品名、区域/存储位置/分区进行搜索。支持台账备注功能。 （2）根据时间数据统计页面按照：时间、领用人、授权人、取出、归还、用量、名称、标签号、区域、存储位置、分区、生产厂家、备注显示各项数据。 （3）根据用量数据统计页面按照：名称、取出(次)、归还(次)、用量、 报废(次)、警报(次)、生产厂家显示各项数据。 4.2、台账统计 （1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、操作人/CAS/品名/标签号、行为状态、危险品类、时间段进行搜索。 （2）软件页面按照：时间、操作人、操作、品名、标签号、规格、纯度、级别、区域、存储位置、分区显示各项数据。 5、制作标签 （1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、时间段、操作人、试剂名称、 CAS号、标签号进行搜索。支持新增、打印功能。 （2）页面按照：序号、试剂名称、CAS号、标签号、品牌、操作人、存储位置、是否开封、入库时间、是否打印、是否入库、操作显示各项数据。 6、智能库存 （1）库存统计：页面按照：组织、易制毒(kg)、易制爆(kg)、剧毒(kg)、其他(kg)、总量(kg)显示各项数据。 （2）库存列表：支持根据：学院/部门、课题组/实验室、试剂名称/CAS/标签号、类别、固液、区域/存储位置/分区进行搜索。支持导出清单、导入库存、组员移库中试剂功能。 （3）页面按照：试剂名称、CAS号、品牌、密度、学院、课题组、数量、余量显示各项数据。 （4）久置统计： （4.1）支持根据：久置类别、久置时间进行搜索。 （4.2）页面按照：组织、易制毒(kg)、易制爆(kg)、剧毒(kg)、其他(kg)、总量(kg)显示各项数据。 （5）久置列表: （5.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、试剂名称/CAS、类别、久置类别、固液、久置时间进行搜索。 （5.2）页面按照：试剂名称、CAS号、品牌、密度、数量、余量显示各项数据。 （6）入库记录： （6.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、时间段、入库人、试剂名称、CAS号、标签号进行搜索。 （6.2）页面按照：序号、入库人、批次号、入库数量、位置、分区、入库时间、是否打印显示各项数据。 （7）报废记录： （7.1）支持根据：试剂、学院/部门、课题组/实验室、时间段进行搜索。 （7.2）页面按照：姓名、名称、生产厂商、报废量、时间、区域、存储位置、分区、报废原因、操作显示各项数据。 7、智能警报 （1）警报统计： （1.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室进行搜索。 （1.2）页面按照：未关门、未归还、钥匙使用日志未上传、开关门记录超时未处理、蓝牙锁低电量显示各项统计数据。 （2）警报列表： （2.1）支持根据：学院/部门、 课题组/实验室、告警人、警报类别、状态、时间段进行搜索。 （2.2）页面按照：警报总条数、时间、课题组、告警人、授权人、警报内容、警报类型、标志显示各项数据。 8、区域位置管理 （1）区域管理： （1.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室进行搜索。 （1.2）页面按照：学院、课题组、区域、操作显示各项数据。 9.存储位置管理： （1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、选择区域进行搜索。 （2）自定义实验室化学品存储位置的名称，便于识别化学品的存储位置，存储位置的定义分为区域和位置、分区两级。 10.设备管理 （1）设备列表： （1.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、搜索设备、选择设备类型、设备状态进行搜索。 支持添加设备、导入设备功能。 （1.2）页面按照：设备名称、设备类型、双人双锁、配伍禁忌、序列号/编号、人脸识别授权码、刷卡模块、人脸识别模块、状态、在线/离线、管制、存储位置、位置、分区、分机组、操作显示各项数据。 （2）设备信息： （2.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、搜索设备、选择设备类型、设备状态进行搜索。 （2.2）页面按照：设备名称、课题组、状态、在线时间、操作显示各项数据。 （3）网关管理： （3.1）网关页面支持根据：学院/部门、 课题组/实验室、网关名称、 状态、启用/禁用进行搜索。 （3.2）网关页面按照：网关名称、网关编号、课题组、状态、启用/禁用、是否生效、最后连接时间、操作显示各项数据。 （3.3）蓝牙锁页面支持根据：学院/部门、课题组/实验室、蓝牙锁名称、电量小于、低电量告警(低于20%)、状态、启用/禁用进行搜索。 （3.4）蓝牙锁页面按照：蓝牙锁名称、蓝牙锁编号、关联网关名称、课题组、状态、启用/禁用、是否生效、最后连接时间、电量、低电量告警、操作显示各项数据。 （4）风机组管理 （4.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、进行搜索。支持添加风机组。 （4.2）自定义风机组名称，显示风机数量，支持删除操作。 （4.3）应急授权： （4.3.1）支持根据：学院/部门、课题组/实验室、领用人、无源钥匙编号、授权时间进行搜索。支持添加授权功能。 （4.3.2）页面按照：领用人、无源钥匙编号、授权开始时间、授权结束时间、状态、学院/部门、课题组、操作显示各项数据。 11.基础信息管理 （1）支持同步现有用户管理系统/单点登录系统的用户列表，形成本系统初始用户列表。 （2）按照姓名、状态进行搜索。支持新增用户功能。 用户信息按照：姓名、部门、电话、账号、邮箱、角色、状态、操作显示各项数据。 12.软件主界面展示如下信息：个人统计、用户管理、智能台账、制作标签、智能库存、智能警报、区域位置管理、设备管理、基础信息管理。学校学院信息、单锁管理设备数量、双锁管理设备数量、全部在管设备数量、台账登记数量、应急解锁次数、智能锁、智能网关、应急钥匙、解锁次数排行、授权次数排行、双锁解锁次数排行。 ▲13.项投标人需提供品牌供应商获得的国家版权局颁发的《智能无感危化品软件》计算机软件著作权登记证书扫描件，著作权人必须与《智慧实验室综合管理系统》一致，原件备查。（加盖厂家或制造商公章）。 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | 危化品柜智能管理锁 | 1、锁体结构：锁体采用金属材质，双锁舌结构；锁体表面喷涂特氟龙涂料，耐强酸强碱腐蚀，锁舌采用塑料包裹金属的形式，避免化学气体腐蚀； 2、供电模式：支持3.7v电池和12v电源直供电两种供电模式；使用3.7v电池供电时，电池仓需位于锁体内，不得外接或暴露引线于锁体外；12v电源直供电模式下，智能锁不使用电池亦可正常工作； 3、反应时间：智能锁待机时可在1s对解锁指令进行反应，3s内完成解锁操作； 4、解锁方式：3种解锁方式，IC卡解锁、人脸识别解锁（人脸识别需要智能化学品终端机配合）、远程授权解锁； 5、解锁模式：支持单/双锁模式切换，一把锁可以进行单/双锁模式切换，单锁模式下用户使用一张IC卡/单人脸可进行解锁，双锁模式下需要两张不同用户名下的IC卡/两个不同用户使用化学品管理终端机先后进行人脸识别/管理员级别对用户进行远程授权方可解锁。 双锁模式下进行解锁操作，系统支持通过微信/邮件通知参与解锁的用户对此次解锁进行领用详情登记，如此次解锁行为用户超出规定时间仍未登记，系统支持对各级别管理员进行告警推送。 6、应急解锁：支持在3.7v电池或12v电源供电的解锁结构失效时，可使用电子解锁工具进行应急解锁，应急解锁同样需遵守“双人双锁”制度规定，每次解锁均可自动记录解锁人身份信息和解锁时间于电子解锁工具内，支持导出上述解锁记录并同步于管理系统中。 | 6 | 套 |  |  |
| 6 | 智能应急钥匙 | 1、钥匙结构：外壳为铝合金材质，内置可充电电池；钥匙包含两个usb母头，一个作为连接智能锁的数据输出口，一个作为应急充电口；启动按键一个，用于启动钥匙进入工作状态；usb2.0转usb typec数据线一条，用于连接智能锁，或连接常规充电宝为钥匙供电； 2、唤醒方式：钥匙待机时处于休眠状态，支持通过按键将休眠状态转为工作状态； 3、配置形式：包含电脑端程序，支持管理员权限用户通过电脑端程序写入解锁人身份信息和需要解锁的柜体信息，设置应急钥匙使用时长； 4、解锁形式：连接智能锁后，处于工作状态的电子钥匙可启动已授权解锁的智能锁内的备用电路进行应急解锁，并存储操作解锁的用户身份信息和解锁时间； 5、复位形式：支持对应急解锁状态的智能锁进行复位，回归上锁状态； 6、数据同步：支持将电子钥匙内存储的解锁数据同步至管理系统； 7、解锁次数：满电工况下，支持不少于连续30次解锁。 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 智能双模网关 | 1、设备结构：外壳采用工程塑料，配备一个有线网口，一个DC5525供电口，一个usb typec供电口； 2、联网模式：支持WiFi和有线网络两种联网方式，通过网络接收用户控制指令，反馈智能锁工作状态； 3、最大设备支持数量：支持同时连接、管理6把智能锁； 4、通讯协议：支持蓝牙5.0协议，通过蓝牙下发解锁指令； 5、状态显示：支持显示网络连接状态（显示联网/断网）；支持显示已连接的智能锁是否在线。 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | RFID智能称重管理终端 | 1、管理终端系统支持录入功能，包括危化品基本信息、RFID信息、区域信息、柜子信息、组织信息。 2、终端系统可根据后台设定进行包括单人/双人登录权限、刷卡/刷脸等登录方式。 3、系统支持流程管理功能，包括试剂的单人/双人领用、归还、报废等功能，支持试剂信息、质量的自动读取，生成相应台账记录。 4、支持查询功能，包括试剂库存记录、台账记录、柜门开关记录。 5、联动功能，可控制智能锁的开启、选择需要打开的柜门智能锁进行远程开锁，并记录开锁信息。 6、支持不少2500条MSDS查询。 硬件参数： 1、屏幕规格：15.6寸 IPS显示屏，分辨率1366*768，支持多点触控； 2、量程范围：支持量程范围0.1g~5kg； 3、登录方式：支持3种用户登录方式 （1）账号密码； （2）人脸识别，支持带口罩识别； （3）IC卡； 4、RFID识别：支持识别化学品电子标签信息（品名、规格、余量、纯度（如有）、品牌（如有））； 5、使用量记录：记录化学品使用量，支持两种方式：自动登记（登记精度不小于1g）；手动登记（最小可登记1μg使用量）； 6、余量更新：支持单瓶化学品进行使用量记录后，更新其剩余重量和同类化学品的总剩余量； 7、查询功能：查询化学品使用历史记录；查询化学品存储位置。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 危化品二维码打印机 | 1、打印方式：支持热转印和热敏两种模式，建议使用热转印； 2、最大打印宽度108mm，最大打印速度101mm/s； 3、配备切刀，可自动分离已打印完毕的标签，最大切割宽度120mm； 4、可打印标签二维码及试剂信息； 5、用于打印标签，完成入库工作； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 耗材包 | 一、身份卡8张 内置芯片，用于管理员身份识别确认 二、碳带 1卷 1、全树脂碳带，防水防剐蹭，保存时间更长 2、规格50-110*300M 3、可适配热转印打印机 三、标签1卷 1500个 1、表面亮白有光泽 2、加有粘油胶，不易脱落 3、pet材质，耐久性好 4、工作温度范围：-49℃到＋149℃ | 1 | 套 |  |  |
| 11 | 培训部分 | 1、产品使用培训、技术支持服务（包括远程技术支持、电话技术支持等） | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 防爆垃圾桶 | - 尺寸：580*510*510mm - 提手式，便于移动搬运； 3、自闭式桶盖，无外力作用下处于关闭状态，隔绝外部氧气供应，使燃烧无法继续； 4、桶身整体采用镀锌钢板结构，板材≥0.8MM，桶盖采用一次性冲压成型； 5、内外壁均喷涂环氧树脂涂层； 6、扁圆型柱体结构及抬高的桶底使空气沿桶体流动，散热快、防潮效果好、避免生锈； 7、脚踏式开关控制，避免二次污染双手，施力状态下桶盖开启。 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 防爆电箱 | - 电气参数:额定电压:AC220/380V:额定电流:100A。 - 外壳防护等级:IP66。 - 3、产品隔爆外壳紧固螺栓强度等级不低于4.8级。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 防爆电线 | 1、电缆电线：PVC新料外护套，绝缘层纯无氧铜芯：330V五芯线，220V三芯线,防爆软管：内附金属波纹管，接头采用碳素钢材质制造，表面电镀镀锌工艺，耐磨防腐蚀，标准公制管螺纹。360°随意弯曲。 | 50 | 米 |  |  |
| 15 | 线路管道开关等配件 | 1、防爆标志ExdIIBT6Gb 2、额定电压AC220V/50Hz 3、额定电流10A 4、防腐等级WF1 5、进线口规格G3/4 6、电缆规格Φ9mm~Φ14mm | 1 | 套 |  |  |
| 16 | 防爆插座 | 1、10A5孔双联 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 防爆灯 | 1、产品由上盖、上壳体、中壳体、下壳体、下压盖、玻璃板、接线端子、光源、驱动电源等组成； 2、外壳材质为铸铝，玻璃板材质为钢化玻璃； 3、引入装置尺寸:1-G%压紧螺母式。 | 2 | 个 |  |  |
| 18 | 应急照明灯 | 1、功率：4W,电压：220V,防护等级：IP66,防爆等级：ExdeibqlICT4Gb,进线口螺纹：G3/4,应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  |  |
| 19 | 应急指示灯 | - 功率：4W - 电压：220V - 防护等级：IP66 4、防爆等级：ExdeibqlICT4Gb,进线口螺纹：G3/4 5、应急时间：>90(min) | 1 | 个 |  |  |
| 20 | 视频监控 | 1、防爆摄像机 （1）最低照度：彩色：≤0.001lx;黑白：≤0.0001lx； （2）存储方式：可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持400GBTF卡； （3）产品EX防爆认证。 2、POE交换机（1台）千兆管理型交换机；交换容量336Gbps，转发率92Mpps，24*千兆电口+4*SFP；（支持POE+,POE输出≥370W，单端口≥30W）；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：8K；支持半双工、全双工、自协商工作模式，支持MDI/MDI-X；支持IRF2（最大支持9台堆叠）；支持STP/RSTP/MSTP；支持三层功能，IPv4/IPv6静态路由、RIP；支持端口镜像、流镜像；支持二层、三层、四层ACL，支持Diff-ServQoS；支持Console/AUX；Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置； 3、存储IPSAN硬盘（2块）,一体化企业级SATA硬盘(8TB*2),使用的SATA选型，与上述摄像头完全适配。需经过环境测试，使得硬盘不仅抵抗一定程度的电磁干扰，还能尽可能减少自己产生的电磁干扰。 | 2 | 套 |  |  |
| 21 | 防爆烟感探头 | 1、尺寸:≥110*80mm 2、防爆形式:本安隔爆复合式 3、工作电压:DC20V~DC28V 4、监视电流:<0.12mA 5、报警电流:10mAsIs30mA 6、报警复位:断电重启 7、温度:-20C~+50C使用环境·相对湿度:<95%，无凝露 8、进线口径:2-M22.5*1.5 9、重量:1.2Kg 10、报警:红色，正常监视时周期性闪亮，报警时常亮 11、执行标准:GB4715-2005 | 2 | 套 |  |  |
| 22 | 自动灭火装置 | 1、6kg1.适用于扑灭固体有机物质、可燃性液体、气体和电器火灾。3.动作温度：68℃。 | 2 | 个 |  |  |
| 23 | 防爆照明开关 | - 尺寸：65*65*141mm - 防爆等级：ExdellCT6 3、额定电压：220V, - 4、额定电流：10A | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 防爆空调 | 防爆级，2P功率 | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 温湿度感应探头 | 1、接地端子和标志符合标准规定, 2、铭牌标志符合标准规定。 3、隔接合面尺寸符合图纸规定。 4、阳海接合面间隙符合GB3836.2的有关规定 5、塑料棒与盖胶粘，胶粘长度20mm。 6、除接线端子和指示灯外整个电路板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm。 7、安全栅板用环氧树脂浇封，浇封厚度为1.5mm | 2 | 个 |  |  |
| 26 | 防爆VOC探头 | 1、传感原理：金属氧化物半导体式 2、适用气体：VOC 3、取样方式：自然扩散 4、声光报警：选配，报警音》70dB 5、使用温度范围：-40℃-70℃，相对湿度：95%RH，大气压力：86KPa～106KPa 6、基本误差：≤±10% 7、响应时间：T90响应不超过30秒 8、恢复时间：T90不超过90秒 9、传感器寿命：一般大于两年（探头工作环境恶劣，将缩短传感器的使用寿命） | 2 | 个 |  |  |
| 27 | 静电释放柱 | - 门口设置有人体静电释放柱，用于工作人员在进入前触摸，泄去其身体上所携带的静电荷，用于防范静电危害； - 表面PU材料，耐油耐磨，抗冻防晒，保证静电接地的可靠，介于导体和非导体之间的材料其表面电阻率在106-109Ω之间释放人体静电无火花，不锈钢一体冲压成型，美观稳固，选用304钢材原料，通体不锈钢打造，坚固耐用，符合石油石化行业标准进行设计，助于整体安全管理。 - 3、装有防静电接地装置，自带报警功能能将进入人员所带静电安全导入大地，接闪接地工艺。防静电施工作业应严格按照国家防静电接地规范进行管理。 | 1 | 根 |  |  |
| 28 | 铜排 | 1、材质：紫铜，静电导地性强 | 15 | 米 |  |  |
| 29 | PP药品柜 | 规格：900*450*1800mm 1、采用欧德利聚丙烯（PP）瓷白板材料（也可用灰色板），具有十年以上的使用寿命。 2、具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3、柜体顶部特殊设计，可兼做工作台使用； 4、PP双控锁设计，提供更高的安全保障；还可以使用机器雕刻PP锁扣，配加挂锁提供额外的防护。 5、柜内层板可根据需要取消，也可在标配基础上增配层板，以增强空间使用率； 6、降低环境污染，维护使用者的健康； 7、柜体采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。 8、也可配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁。 9、柜门根据需要可定制为左开门或右开门，各种大小尺寸双门或单门式样均可订做 10、醒目的腐蚀性化学品标志。 11、免费包装（纸质护角+缠绕膜）。 | 2 | 个 |  |  |
| 30 | 防火钢门 | 1、尺寸：949*2215mm±10mm，双人双锁防火防腐蚀甲级带钢印的钢门 | 1 | 扇 |  |  |
| 31 | 实验室门 | 1、尺寸：900*2000mm,材质：实木，颜色：根据校方需求定制，门体带有探视窗 | 1 | 扇 |  |  |
| 32 | 通风系统 | 1、定制通风管道、控制系统、风机、辅材等 | 1 | 套 |  |  |
| 33 | 环境营造 | 1、定制,学科氛围的文化建设，包含符合学科教室文化的知识窗帘、亚克力、KT板展板、挂画等设计出效果图、制作、安装等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |