高中生物传感器清单

| 序号 | 设备名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 1、半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2、科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3、采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5、可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6、为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 2 |  |  |
| 3 | 传感器数据显示/无线发射一体模块(通用) | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 只 | 2 |  |  |
| 4 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 5 | 相对压强传感器 | 1、用于测量气体的相对压强； 2、性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01 kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz； 3、结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≤Φ4，内径≤Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 2 |  |  |
| 6 | pH传感器 | 1、用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2、性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz； 3、温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 4、具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 7 | 多量程电导率传感器 | 1、用于测量溶液的导电能力； 2、性能：测量范围：0～20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；准确度：≤600uS/cm； 测量范围：0～2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；准确度：≤100uS/cm; 测量范围：0～200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm；准确度：≤12uS/cm;采样率：≥5KHz； 3、技术指标：温度范围：0～100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥150mm，电极杆直径：≤12mm； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 智能分光光度计 | 1、可通过蓝牙无线或者有线方式与计算机通讯；可应用于Windows，安卓，Linux、ios、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 2、主机包含标有序号的4个比色皿卡槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光据测量。测量透射率范围0~100%，分度≥0.1%；提供功能照片或截图。 3、可输出≥8个波段（至少包含8个波段分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。）的测量数据；提供功能照片或截图。 4、硬件包含智能分光光度计主机1台、比色皿10个、数据线1条、充电头1个；器材尺寸：≤150×90×60mm（±2mm）。 5、主机有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口； 6、主机充电中和充满后有指示灯反馈；蓝牙无线通讯时，蓝牙指示灯会亮起；有线通讯时，USB数据通讯指示灯会亮起； 7、软件中包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。 8、产品经过高低温试验（产品经低温-10℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 | 只 | 1 |  |  |
| 9 | 二氧化硫传感器 | 1、量程：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm。 2、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3、传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 只 | 1 |  |  |
| 10 | 溶解氧传感器 | 1、用于测量溶液中溶解氧的浓度； 2、性能：测量范围：0～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤±1mg/L；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：响应时间(T90,20℃)＜30秒，工作温度：0～45℃，通过硬件或软件校准； 4、电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长≥1m(双屏蔽)电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 11 | 相对湿度传感器 | 1、用于测量容器内的湿度； 2、性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 12 | 氧气传感器 | 1、用于测量待测气体中氧气的含量； 2、性能：测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒； 4、结构：氧气传感器探头外壳直径≤36.8mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 13 | 二氧化碳传感器 | 1、用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2、性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≤1mL/m3；准确度：≤±150mL/m3（0mL/m3～1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3～10000mL/m3）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4、传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 14 | 心率传感器 | 1、用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 2、性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz； 3、结构：连接线长度≥1米。 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 15 | 心电图传感器 | 1、用于测量人体的心电图，生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率； 2、性能：测量范围：-5mV～+5mV；采样率：≥5KHz； 3、结构：三导联线≥80cm、心电电极测试夹1对； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 16 | 呼吸率传感器 | 1、用于测量人体的呼吸率； 2、测量范围：满足人体生理特征；采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 17 | 双量程光照度传感器 | 1、用于测量光照度； 2、性能：测量范围：0 ～6000lx～60000lx，分度：≤1 lx；准确度：≤100lx；采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 18 | 酒精传感器 | 1、量程：0mg/L~2mg/L，用于测量气态酒精含量。 2、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3、传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 19 | 流速温度仪 | 1、由传感器系统、收缩杆（杆长113cm）及数据显示控制器(面板尺寸64*39mm)组成三大模块组成。 2、流速测量范围：0~4m/s，分度：0.01m/s。 3、温度测量范围：0~50℃，分度：0.1℃。 4、可用于水体流速和温度的测量。 5、手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。 ★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 只 | 1 |  |  |
| 20 | 浊度传感器 | 1、用于测量待测溶液的浑浊程度； 2、性能：测量范围：0～400NTU；分度：≤0.1 NTU；准确度：≤30NTU（FS）；采样率：≥5KHz； 3、结构：内置比色瓶≥40*18（mm），光滑透明不易反光、留指纹等痕迹；并配有瓶座、盖子； 4、由高强度塑料外壳封装，采用注塑工艺，材质为ABS。外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 21 | 微电流传感器 | 1、用于测量电路中的微小的电流数据； 2、性能：测量范围：-5μA～+5μA；分度：≤0.01μA；准确度：≤0.03μA；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：容抗：≥202pF，阻抗：≥2KΩ； 4、结构：与传感器连接处，使用线长≥50cm的2芯屏蔽线，避免干扰，另外使用长度≥10cm的鳄鱼夹线与屏蔽线连接，方便实验； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 1 |  |  |
| 22 | 铝合金箱 | 尺寸：≥410*280*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬，用于收纳传感器和小的实验配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 无线蓝牙适配器 | 1、蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。 2、实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速； 3、支持同时连接6个蓝牙传感器设备。 4、自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。 5、蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 1 |  |  |
| 25 | 传感器附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、传感器线4条；两端为BT插头，插口具有方向性和自锁功能——――插接方便、配合严密、方便教学; 技术资料需包含产品个实验案例； | 套 | 1 |  |  |
| 26 | 数字化系统分析软件 | - 采用了图形化的设计理念，平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，具备视频区域。 - 可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式； - 内设可调整采样频率范围是0.1～20K；具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可发送实验报告；提供实验帮助，可随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备的功能：包含专用资源、通用资源、智能实验仪器资源、校准资源、数据导入；同时录制实验操作（录制时间0～30分钟可调）及数据显示、双组合图线、计算表格；采集器有线、蓝牙无线（显示连接蓝牙ID号）；坐标系双Y轴，视图模式包含自动翻页、滑动显示、一屏显示。 | 张 | 1 |  |  |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 多用途生化传感器支架 | - 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好； - 电极夹口径适合常用生化传感器的电极，方便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 - 机械臂长度：600mm | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 多向转接头 | 配合各类传感器和辅材可进行多向固定 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 磁力搅拌器 | 1、磁力搅拌器最大搅拌量：≥2L；转速范围≥：200转/分钟~2000转/分钟，调节最小幅度≤10转/分钟；额定功率10W。 2、磁力搅拌器的工作台面上设有转速显示屏，正面设有调速旋钮，顺时针旋转转速增大，逆时针旋转转速减小；按下旋钮可实现启动或停止搅拌，背面设有电源接口； 3、产品经过高低温试验（产品经低温-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作）、恒定湿热试验（产品经温度50℃、湿度90%RH，贮存72小时后，能正常工作。）合格。 4、由磁力搅拌器、搅拌子（含30mm和20mm的搅拌子各一个）、电源适配器构成。 5、磁力搅拌器运转过程中，也可随时进行调节转速，调节完成后，会发出“滴”声提示音。用于各类生化实验，转速快，能快速将溶液搅拌均匀。★提供产品实物照片、功能照片或截图。 提供满足技术参数的第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告（复印件并加盖投标人公章）佐证。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 溶液稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配合实验室匀速滴管使用。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 酶的特性实验器 | 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 密封实验套件 | 1、密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 1 |  |  |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 传感器数据显示/无线发射一体模块(通用) | 1、独立模块化结构，与各种传感器组合使用，具备独立数据显示、数据存储、数据上传功能； 2、接入后自动识别传感器，实时显示传感器测量数据，支持多值传感器数据显示及存储，数据显示屏刷新频率≥10Hz； 3、具有≥1.77英寸彩屏，接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 4、屏幕可显示二维码，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接，采用蓝牙≥4.0传输协议，可将传感器测量数据实时传输到终端； 5、工作状态下，可通过调动按键开关切换数据显示和二维码界面； 6、通过终端设备可设置数据显示精度以及数据调零，可对数据进行描点绘图处理； 7、可将模块存储的测量数据导出至计算机进行数据分析； 8、采用充电供电，电池电压≥3.7V，容量≥1100mAh，待机时间≥10小时。 | 只 | 24 |  |  |
| 2 | 温度传感器 | 1、用于测量待测物体或溶液的温度； 2、性能：测量范围：-50℃～+200℃；分度：≤0.1℃；准确度：≤0.5℃；采样率：≥5KHz； 3、结构：由传感器数据处理电路和不锈钢探针构成，通过3.5mm同轴音频插头连接，不锈钢部分：长度为≥10.5厘米，直径为≤3.0毫米；探头把手：长度为≥9.5厘米，直径为≤1.25厘米。与传感器连接部分采用两芯线，线长≥75厘米；外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 3 | 相对压强传感器 | 1、用于测量气体的相对压强； 2、性能：测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：≤0.01 kPa；准确度：≤0.2kPa；采样率：≥5KHz； 3、结构：塑料软管外径≤Φ6，内径≤Φ4，长≥65mm，并增加配备一个塑料软管外径≤Φ4，内径≤Φ2.5，长≥15mm，方便可以连接多种设备进行实验； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 4 | pH传感器 | 1、用于测量溶液中的pH，可测量有色溶液的酸碱度； 2、性能：测量范围：0～14；分度：≤0.01；准确度：≤0.15；采样率：≥5KHz； 3、温度范围：0-80℃（塑壳）,0-100℃（玻璃），电缆长度：≥1m，电极杆长度：≥120mm，电极杆直径：≤12mm，斜率：≥97%，电阻：≤250M，零点：7.00±0.25pH； 4、具有快速响应的特点，测量数据能在5秒内达到真实值的90%，≤10秒内稳定； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 5 | 相对湿度传感器 | 1、用于测量容器内的湿度； 2、性能：测量范围：0～100%，分度0.1％；准确度：≤±5%（20%-70%），≤±6%（<20%,>70%）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：探管≤φ9mm，长度≥57mm，工作温度-40℃～100℃，存储温度-40℃～125℃，压力范围700～1100mbar，响应时间(T90)＜5秒； 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 6 | 双量程光照度传感器 | 1、用于测量光照度； 2、性能：测量范围：0 ～6000lx～60000lx，分度：≤1 lx；准确度：≤100lx；采样率：≥5KHz； 3、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 4、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 5、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 6、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 7 | 氧气传感器 | 1、用于测量待测气体中氧气的含量； 2、性能：测量范围：0～100％，分度：≤0.1％；准确度：≤±1%（0-50%)、±2%(50.1%-100%)；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度5℃～40℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），储存温度-15℃～50℃，响应时间(T90)＜15秒； 4、结构：氧气传感器探头外壳直径≤36.8mm，探头部分直径≤20mm,探头整体高度50≥mm,线长≥80cm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、设有硬件校准按键，可通过按键校准空气中氧气的含量： 8、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 9、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 1、用于测量待测气体中二氧化碳的含量； 2、性能：测量范围：0～100000mL/m3，分度：≤1mL/m3；准确度：≤±150mL/m3（0mL/m3～1000mL/m3），读数的±15%（1000mL/m3～10000mL/m3）；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：工作温度-10℃～50℃，存储温度-20℃～60℃，工作湿度0～95%RH（无冷凝），响应时间(T90)＜30秒； 4、传感器外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 9 | 心率传感器 | 1、用于测量人体的实时心率大小以及心跳脉动波形 2、性能：测量范围：0～200次；采样率：≥5KHz； 3、结构：连接线长度≥1米。 4、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 5、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 6、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 7、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 10 | 电导率传感器 | 1、量程：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm。 2、传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3、传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4、传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 11 | 溶解氧传感器 | 1、用于测量溶液中溶解氧的浓度； 2、性能：测量范围：0～20mg/L，分度：≤0.01mg/L；准确度：≤±1mg/L；采样率：≥5KHz； 3、技术指标：响应时间(T90,20℃)＜30秒，工作温度：0～45℃，通过硬件或软件校准； 4、电极壳材料UPVC或不锈钢，电缆线长≥1m(双屏蔽)电极直径≤20mm，长度≥180mm，透气膜厚≤25μm； 5、外壳有螺丝孔，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 6、接口具有自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 7、模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； 8、至少应用于Windows、Android、iOS、麒麟、统信、鸿蒙操作系统平台。 | 只 | 12 |  |  |
| 12 | 无线蓝牙适配器 | 1、蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。 2、实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速； 3、支持同时连接6个蓝牙传感器设备。 4、自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备。 5、蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 只 | 12 |  |  |
| 13 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 12 |  |  |
| 14 | 专用充电线 | 直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。 | 套 | 12 |  |  |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 密封实验套件 | - 密封实验套件由5只5号橡胶塞（配5种孔径：单孔φ3、φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、4只硅胶塞（配4种孔径：单孔φ4、φ12、φ18；双孔φ4）、1只150mL反应瓶、2只硅胶环、2只等径气管快速接头、2只变径气管快速接头、3条外径φ4mm软管组成。 - 与生化传感器及常用实验室器皿配套使用，完成中学相关实验及探究活动。 | 套 | 12 |  |  |
| 2 | 酶的特性实验器 | - 酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。 - 与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。 | 套 | 12 |  |  |
| 3 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验； | 套 | 12 |  |  |
| - 合计 |  |  |  |  |  |  |